08. 03. 2013 ; 18.03.2013

Измерение временного разрешения компенсированных формирователей (CFD), используемых на стенде NA 62 (ИФВЭ, зд.7, к. 306).

Результаты измерений и условия их проведения приведены в Дополнении к письму:

| от: | Sergey Kholodenko <Sergey.Kholodenko@ihep.ru> |
| --- | --- |
|  | кому: Alexander.Ostankov@ihep.ru, vit.k.semenov@gmail.com, alexey.skladnoy@gmail.com, andrey.ivanovich.makarov@gmail.com, Valenti.Sugonyaev@ihep.ru, bolotovvn@mail.ru |
| копия: | Vladimir.Obraztsov@ihep.ru |
| дата: | 7 марта 2013 г., 14:47 |
| тема: | Игры с CFD |

Sergey Kholodenko

7 марта (6 дн. назад)

кому: Alexander.Osta., мне, alexey.skladnoy, andrey.ivanovi., Valenti.Sugony., bolotovvn, Vladimir.Obraz.

День добрый!

Провели игры с тремя CFD: ОЭА, "Самойленко" и CAEN.

Небольшой экскурс:

CFD Samoylenko - со слов автора настроен на 2нс фронт, tdelay=1ns.

CFD CAEN  - настроен на 7.5нс фронт, tdelay=6ns.

CFD ОЭА  - настроен на 6нс фронт (поставил задержку 5нс)

Для сравнения использовался обычный формирователь Ф-04.

Генератор делает минимальный фронт 5нс, поэтому будем держать в уме, что  CFD Samoylenko рассчитан на более "быстрые" сигналы.

В CFD ОЭА поставил задержку 5нс вместо "штатной" 2,5. Т.о. он настроен на 5/0,8 = 6нс фронт.

Фотографии с сигналами имеют разную цену деления. К сожалению нужная не загрузилась...поэтому поставил какая оказалась под рукой.

Спасибо,

Сергей/

|  | CFD_study.pdf 1137КБ [1] https://www.oka.ihep.su/Members/semenovv/new-cfd/cfd_study-2.pdf/view |
| --- | --- |

Дополнение к письму.

На рисунке 1  сведены  полученные по данным [1] аппаратурные временные разрешения для трёх CFD и одного LED ( низко пороговый формирователь Ф-04 ОЭА).

Величина временного разрешения для каждого формирователя определялась, как RMS суммарного временного спектра, полученного во всём исследуемом диапазоне  амплитуд сигналов ( см. в [1]  зависимости t(A) и соответствующие временные спектры, полученные, как проекции bi-plot  t(A)  на ось t) .

Сами экспериментальные зависимости t(A)   (точки) приведены на рисунках 2а, 2б и 2в. Там же кривыми изображены ожидаемые расчётные зависимости в приближении линейных фронтов сигналов (см. Приложение, п. 6). Параметром расчётных кривых была величина порога (Thr) компаратора в мВ.

Обсуждение зависимостей приведено ниже (в Выводах).

Рисунок 1.

Уточнения и ВЫВОДЫ.

- Использование CFD формирователей:

  - «Самойленко» (два канала) - для формирования сигналов с триггерных счётчиков перед TDC. Линейные сигналы(А) оцифровывались в ADC. В анализ отбирались события с A>100-150 mV. В качестве линейного разветвителя (для амплитудного и временного анализа) использовался линейный усилитель с коэффициентом 13. Фронты  его выходных сигналов составляли около 7 нс.

Из рисунка следует, что аппаратурное временное разрешение в триггерном канале составляет приблизительно 400 ps (измерения на генераторе). При обработке данных по временному разрешению прототипов New CHOD, измеренному на космических мюонах,  получены аналогичные величины  - 350+\-50 ps, т.е. разрешение самих триггерных счётчиков много меньше этих значений.

  - CAEN (четыре канала) -   для формирования трёх сигналов от SiPM’s и одного PM (R74000U) перед TDC.  Фронты  сигналов от SiPM’s  составляли около 8-10 нс, а от PM- 4-5 нс (при прямом светосборе с сцинтиллятора) и около 7-8 нс при светосборе через WLS-волокна (сигналы шли через линейный усилитель с усилением 10) . Все линейные сигналы(А) оцифровывались в ADC. Для амплитудного анализа использовались линейные выходы CDF CAEN. . Благодаря использованию CFD, в анализ отбирались все события, отобранные триггерными счётчиками (см. п.1.1.) без дополнительной коррекции (поправки) времён с учётом амплитуд сигналов.

Учёт аппаратурного разрешения этого CFD (см. рисунок 1) позволяет получить более точные оценки собственного разрешения прототипов New CHOD,

Например, прямой светосбор с сцинтиллятора (10х10х2 куб. см) фотоумножителем  даёт разрешение 450 ps (до учёта 525 ps, поправка ~17%). Эта величина совпадает с разрешением, полученным методом LED+A- коррекция. При светосборе с угла того же  сцинтиллятора -  340 ps (до учёта 400 ps,).

Другой пример: при светосборе через WLS-волокна (были вклеены в канавки сцинтиллятора 10х10х2 куб. см) -  630 ps (до учёта 680 ps, поправка ~11%).

  - Новая разработка ОЭА (четыре канала) произведена на базе низко порогового формирователя Ф-04 ОЭА. Для этого CFD из фита на рисунке следует, что он нуждается в оптимизации подстраевыемых параметров (zero-crossing reference, attenuation factor and delay). Кроме того, у него самый высокий порог по сравнению с предыдущими двумя формирователями.

- Использование низко порогового формирователя Ф-04 ОЭА.

  - На рисунке для сравнения приведено временное разрешение низко порогового формирователя без дополнительной коррекции (поправки) времён с учётом амплитуд сигналов (см. п. 1.2,  метод LED+A- коррекции). Из сопоставления разрешений, видно, что компенсированные формирователи  позволяют измерять временное разрешение счётчиков в области сотен пикосекунд.

3.	Обсуждение зависимостей  t(A)  (см. рисунок 2).

3.1	У всех исследованных формирователей в области амплитуд меньших 200 мВ наблюдается  «сползание» временной метки (см. рисунок 2 и  [1] для разных диапазонов амплитуд). Этот эффект ухудшает временное разрешение во  всём динамическом диапазоне амплитуд входных сигналов, который в данных измерениях  составлял довольно небольшую, но приемлемую величину около 1: 10 (от 100 мВ до 1 В). Причина этого, как пишут в описаниях для Fast –Timing Discriminators, заключается в следующем: because the zero-crossing comparator requires a finite amount of charge to move its output from the “0” to the “1”  state. По-видимому, по этой же причине ухудшается разрешение при увеличении длительности фронта входного сигнала (см. рисунок). С  другой стороны такое поведение t(A)   довольно хорошо описывается расчётными зависимостями для «самодельных» формирователей (ОЭА и Самойленко). Напротив, у CAEN  CFD  в области малых амплитуд наблюдается обратная зависимость, которая, в итоге, позволяет получить меньшую величину  «сползания» временной метки. Кроме того, из расчёта следует, что этот формирователь работает с самым низким порогом на входе компаратора (Thr=5 mV).

  - Характеристика «компенсированности»  формирователя качественно следует из расположения t(A)  зависимостей относительно соответствующей кривой для  низко порогового формирователя. Из рисунка 2 видно, что CFD от ОЭА – «недокомпенсирован», от Самойленко – «перекомпенсирован», а от CAEN – « в самый раз»! Причём, последний при А>0.5 В «переходит» в режим низко порогового формирователя.

- Первый вариант CFD ОЭА, как показали проведённые тесты, уступает другим вариантам и, пока, не достиг наших требуемых характеристик.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

В этом Приложении собраны ссылки на известные CFD и соображения по их
оптимальной настройке и использованию.
Материал задуман для использования его при создании и оптимальной
настройке новых CFD для наших сигналов, а их характеристики  сформулированы в конце
Приложения, п.5).

Ссылки на  низко пороговые формирователи

1.Принципы построения схем трёх типов низко пороговых формирователей, их схемы особенность настройки порогов компаратора:

https://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/cfd/cfd-baldin

Не понятно, как работает двух пороговый формирователь ( но нам подходит его диапазон точность и динамический диапазон ~1 ^10)/

2.  Описание CFD n253 CAEN. Выбор оптимального режима. Настройка.

https://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/cfd/opisanie_cfd_n253_rev0.pdf/view

3. СFD&LED Принципы построения схем ORTEC, Fast-Timing  (для разных фотодетекторов, влияние фронтов, и т.п.).

https://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/cfd/fast-timing-discriminators_cfd_led.pdf/view

# Выбор оптимального режима  CFD (мои собственные «изыскания»: «выжимка» из приведённых выше материалов и работ по временному разрешению Р.С.Шувалова, В.И.Рыкалина и В.Г.Лапшина).

# 1. Задание фракции (f<1) на переднем фронте (tfr) сигнала. f = 1/ k (k- коэффициент усиления или ослабления в канале инвертированного сигнала).

# 2. Величина задержки (tdelay) прямого относительно инвертированного сигнала (или наоборот): td = tfr (1-f). Это соотношение получено из условия равенства напряжения на задержанном сигнале амплитуде опережающего сигнала.

# 3. Заметим, что при k=const величина фракции (fi) на переднем фронте сигнала изменяется при уменьшении tidelay и вариациях tfr: fi = f t idelay / tfr (1-f).

# 4. Связь параметров электрического сигнала  с фотоприёмника с распределением фотоэлектронов (Nph el) «внутри» сигнала. Форма идеального сигнала ( одноэлектронные сигналы – дельта функции) описывает плотность распределения вероятности одноэлектронные сигналы (априори).

# При малом числе  Nph el на быстром осциллографе сигнал виден дискретным в виде «граблей».  Если одноэлектронные сигналы имеют заметную длительность (зависящую от типа фотоприёмника, частотных свойств транспортных линий), то они частично перекрываются («суммируясь») и формируют нарастающий фронт выходного сигнала. В этих случаях для точной (лучшей) временной привязки реально применение низко пороговых формирователей (LED –Leading Edge Discriminator)  с поправкой на суммарное число   Nph el (интеграл тока сигнала).

# Для аналитических расчётов применяют модель «идеального» интегратора, который интегрирует  поток одноэлектронных сигналов на выходной ёмкости фотоприёмника. Так, что  передний фронт сигнала представляет интегральное распределение   Nph el. На практике в этом случае  открывается возможность применять формирователи со следящим порогом CFD (рассмотренные выше). Тогда точность временной привязки определяется числом N ph el  в моменты времени при максимуме и на фракции f  фронта интегрального сигнала. Так, что чем ближе фракция f  фронта к одноэлектронному порогу, тем ближе значение временной привязки CFD  к  LED (с поправкой на интеграл тока сигнала).

# 5. Необходима настройка CFD  для используемых нами сигналов от вакуумных ФЭУ  и силиконовых ФЭУ (SiPM).  В первом случае tfr =  2 - 5 нс;  f = 0.1; динамический диапазон входных сигналов 1:100; нижний порог А = 10 мВ.  Во втором случае tfr =  5 - 10 нс;    f = 0.1; динамический диапазон входных сигналов 1:100; нижний порог А = 10 мВ. В обоих вариантах смещение временной метки не должно превышать диапазон в +/- 100 пс.

# 6.  К расчёту зависимостей t(A) (см. рисунки 2а, 2б и 2в)  в приближении линейных фронтов сигналов.

# Фронт разностного сигнала tfr= t0fr (1-2f)/(1-f).

# Амплитуда разностного сигнала - kA0(1-f)/f

# Врем метка достижения разностного сигнала величины порога (Thresh) компаратора  - Thr  f t0fr (1-2f)/'kA0(1-f)^2.

# Параметром расчётных кривых была величина порога (Thr).