08. 03. 2013

Измерение временного разрешения компенсированных формирователей (CFD), используемых на стенде NA 62 (ИФВЭ, зд.7, к. 306).

Результаты измерений и условия их проведения приведены в Приложении к письму:

| от: | Sergey Kholodenko <Sergey.Kholodenko@ihep.ru> |
| --- | --- |
|  | кому: Alexander.Ostankov@ihep.ru, vit.k.semenov@gmail.com, alexey.skladnoy@gmail.com, andrey.ivanovich.makarov@gmail.com, Valenti.Sugonyaev@ihep.ru, bolotovvn@mail.ru |
| копия: | Vladimir.Obraztsov@ihep.ru |
| дата: | 7 марта 2013 г., 14:47 |
| тема: | Игры с CFD |

Sergey Kholodenko

7 марта (6 дн. назад)

кому: Alexander.Osta., мне, alexey.skladnoy, andrey.ivanovi., Valenti.Sugony., bolotovvn, Vladimir.Obraz.

День добрый!

Провели игры с тремя CFD: ОЭА, "Самойленко" и CAEN.

Небольшой экскурс:

CFD Samoylenko - со слов автора настроен на 2нс фронт.

CFD CAEN  - настроен на 7.5нс фронт.

CFD ОЭА  - настроен на 6нс фронт (поставил задержку 5нс)

Для сравнения использовал обычный формирователь Ф-04.

Генератор делает минимальный фронт 5нс, поэтому будем держать в уме, что  CFD Samoylenko расчитан на более "быстрые" сигналы.

В CFD ОЭА поставил задержку 5нс вместо "штатной" 2,5. Т.о. он настроен на 5/0,8 = 6нс фронт.

Фотографии с сигналами имеют разную цену деления. К сожалению нужная не загрузилась...поэтому поставил какая оказалась под рукой.

Спасибо,

Сергей

|  | CFD_study.pdf 1137КБ |
| --- | --- |

Дополнение к письму.

На рисунке  сведены  полученные разрешения для трёх CFD и одного LED ( низко пороговый формирователь Ф-04 ОЭА).

Уточнения и ВЫВОДЫ.

- Использование CFD формирователей:

  - «Самойленко» (два канала) - для формирования сигналов с триггерных счётчиков перед TDC.  . Линейные сигналы(А) оцифровывались в ADC. В анализ отбирались события с A>100-150 mV. В качестве линейного разветвителя (для амплитудного и временного анализа) использовался линейный усилитель с коэффициентом 13. Фронты  его выходных сигналов составляли около 7 нс.

Из рисунка следует, что аппаратурное временное разрешение в триггерном канале составляет приблизительно 400 ps (измерения на генераторе). При обработке данных по временному разрешению прототипов New CHOD, измеренному на космических мюонах,  получены аналогичные величины  - 350+\-50 ps, т.е. разрешение самих триггерных счётчиков много меньше этих значений.

  - CAEN (четыре канала) -   для формирования трёх сигналов от SiPM’s и одного PM (R74000U) перед TDC.  Фронты  сигналов от SiPM’s  составляли около 8-10 нс, а от PM- 4-5 нс (при прямом светосборе с сцинтиллятора) и около 7-8 нс при светосборе через WLS-волокна (сигналы шли через линейный усилитель с усилением 10) . Все линейные сигналы(А) оцифровывались в ADC. Для амплитудного анализа использовались линейные выходы CDF CAEN. . Благодаря использованию CFD, в анализ отбирались все события, отобранные триггерными счётчиками (см. п.1.1.) без дополнительной коррекции (поправки) времён с учётом амплитуд сигналов.

Учёт аппаратурного разрешения этого CFD (см. рисунок) позволяет получить более точные оценки собственного разрешения прототипов New CHOD,

Например, прямой светосбор с сцинтиллятора (10х10х2 куб. см) фотоумножителем  даёт разрешение 450 ps (до учёта 525 ps, поправка ~17%). Эта величина совпадает с разрешением, полученным методом LED+A- коррекция. При светосборе с угла того же  сцинтиллятора -  340 ps (до учёта 400 ps,).

Другой пример: при светосборе через WLS-волокна (были вклеены в канавки сцинтиллятора 10х10х2 куб. см) -  630 ps (до учёта 680 ps, поправка ~11%).

  - Новая разработка ОЭА (четыре канала) произведена на базе низко порогового формирователя Ф-04 ОЭА. Для этого CFD из фита на рисунке следует, что он нуждается в оптимизации подстраевыемых параметров (zero-crossing reference, attenuation factor and delay). Кроме того, у него самый высокий порог по сравнению с предыдущими двумя формирователями.

  - У всех исследованных формирователей в области амплитуд меньших 200 мВ наблюдается  «сползание» временной метки (см. рисунок и  CFD_study.pdf для разных диапазонов амплитуд). Этот эффект ухудшает временное разрешение во  всём динамическом диапазоне амплитуд входных сигналов, который в данных измерениях  составлял довольно небольшую, но приемлемую величину около 1: 10 (от 100 мВ до 1 В) .Как пишут в описаниях для Fast –Timing Discriminators: because the zero-crossing comparator requires a finite amount of charge to move its output from the “0” to the “1”  state. По-видимому, по этой же причине ухудшается разрешение при увеличении длительности фронта входного сигнала (см. рисунок).

- Использование низко порогового формирователя Ф-04 ОЭА.

  - На рисунке для сравнения приведено временное разрешение низко порогового формирователя без дополнительной коррекции (поправки) времён с учётом амплитуд сигналов (см. п. 1.2,  метод LED+A- коррекции). Из сопоставления разрешений, видно, что компенсированные формирователи  позволяют измерять временное разрешение счётчиков в области сотен пикосекунд.