Привет, Всем.

Успешно завершен Тест №6 и получены результаты (см. Приложения 1-3).

Виталий.

Краткая  история Теста №6:  испытание всего электронного  тракта Х-плоскости ПК перед магнитом (10 плат ОКА-1 на 320 каналов).

1.  16/03/2007 proveli (V.Leont'ev,

Romanovskiy, Filin i Semenov)Test VI  s  sistemoiy sbora.

Podali signal (bez ogr soprotivleniya)s

generatora na katod PC.

Posle kontrolya cepeiy Tektroniksom ot samoiy kameri doveli signali do LE-78.

Zapisani neskol’ko  Runs (419-428). Proveden kachestvenniy prosmotr dannih.

Glavniy vivod:

Mozno vesti rutinnie izmereniya i testirovanie na el. impul'sah.

2.  10 May 2007 21:54:06 – отчет  о продолжении Теста №6.

2.1 Po “OR” LE 78 pomerili porogi dlya 10 plat

OKA-1:

Tab 1.

(A- Ampl  vhod imp. (v otn. ed.= V na Genertore, Timp=100 ns )dlya vihoda effektivnosti na 100% ;    n-Chislo plat )

A   0.4  0.5  0.6  0.8  1.3  1.6

N    1    2    2    2    2    1

Yavno ne proslezivaetsya korrelyaciya s mestom plati na kamere(rasstoyaniem ot nee do vvoda test impul'sa).

2.2 Zapisali dannie dlya off-line obrabotki (zavisimost' eff kazdogo kanala (iz 320)ot Ampl  vhod imp.):

Run            Ampl  vhod imp. (v otn. ed.)

457             0.5

458             0.6

459             0.8

460             1.0

461             1.3

462             1.6

3.Результаты обработки Runs 457-462.

3.1 По техническим причинам Кирилу Датско не удалось довести обработку данных до физического результа (эффективность<=1).

3.2 Обработку 320 каналов провел Володя Романовский в своей on-line программе SimOn (20.07.2007).

3.3 В качестве иллюстрации в Приложениях 1 и 2 собраны профили влока №3 (32 канала) без временного отбора и с ним. Подобная информация есть и для остальных 9 блоков. Причём эти (off-line)результаты  подтверждают данные,приведённые в Таблице 1.

Отчёт составил – В.Семенов.

24.07.2007

Приложение 1.

Run 457-462 :  A=0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.3; 1.6. Без отбора по времени .

Приложение 2.

Run 457-462 :  A=0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.3; 1.6. Отбор по времени 90-110 отсчётов

Run 457-462 :  A=0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.3; 1.6. Отбор по времени 90-110 отсчётов

Run 457-462 :  A=0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.3; 1.6. Отбор по времени 90-110 отсчётов