- Порядок организации и проведения работ
с закрытыми радионуклидными ИИИ.

  - Все поступившие в ИФВЭ радионуклидные ИИИ размещаются в спецскладе ИФВЭ и находятся в ведении ответственного хранителя радионуклидных ИИИ. Он ведёт систематический учёт их наличия, контролирует их движение и правильность обращения с ними в подразделениях ИФВЭ совместно со службой РБ и РК и представителями ЦГСН-174.

  - Ответственный хранитель выдаёт источники лицам, назначенными приказом директора ИФВЭ ответственными исполнителями работ с радионуклидными ИИИ. Выдача производится им на основании требования, с разрешения уполномоченных на это лиц (см. п. 11.5 и 11.9) при наличии согласования со службой РБ и РК (приложение 16). Ответственный хранитель обязан проверить правильность заполнения требования и соответствия его приказам о назначении соответствующих лиц. При обнаружении несоответствий выдача ИИИ запрещается.

  - Выдача источников излучения со спецсклада и их возврат регистрируются в специальном приходно-расходном журнале подписями ответственного хранителя и ответственного исполнителя работ. Наличие источников в контейнерах проверяется как получающим, так и сдающим визуально и дозиметрическими приборами.

  - Запрещается выдача ответственным хранителем закрытых источников с нарушением герметичности, а также по истечении срока эксплуатации, определяемой паспортом источника или иной соответствующей документацией.

  - Транспортирование ИИИ со спецсклада (на спецсклад) по территории СЗЗ, внутри помещений должно проводиться в защитных контейнерах (с использованием транспорта при необходимости) с учетом вида излучения, активности, габаритов, массы с соблюдением условий безопасности и сохранности.

  - Помещения, предназначенные для хранения и работ с применением закрытых радионуклидных ИИИ, должны соответствовать требованиям радиационной безопасности, в том числе и для сотрудников, находящихся в смежных помещениях. Специальных требований к отделке помещения при этом не предъявляется. Они должны быть приняты (обследованы — при повторной выдаче С-ЭЗ) комиссией. Состав комиссии определяется указанием главного инженера ИФВЭ. В состав комиссии непременно включаются: лицо, ответственное за РБ в подразделении, ответственный сотрудник службы РБ и РК, а также представители ЦГСЭН-174.

  - Комиссия оформляет акт приемки (обследования) помещения, в котором указываются: характеристики помещения (размеры, расположение рабочих мест, отделка, освещение и вентиляция), условия обеспечения сохранности, характеристики допускаемых для проведения работ источников излучения и ограничительные условия по персоналу и/или действиям с ИИИ. Акт утверждается главным инженером ИФВЭ.

  - На основании акта приемки (обследования) помещения  ЦГСЭН-174 оформляет санитарно-эпидемиологическое заключение (С-ЭЗ) на право хранения и проведения работ с ИИИ в данном помещении на срок не более 5 лет. С-ЭЗ (санитарный паспорт) хранится в принятом помещении на видном месте. Копия акта приемки (обследования) помещения и С-ЭЗ передаются в службу РБ и РК.

  - Требования к персоналу, выполняющему работы с ИИИ, изложены в разделе 15. Присутствие в помещении лиц, не связанных непосредственно с выполняемой работой с ИИИ, не допускается, если иное не оговорено в С-ЭЗ.

  - Источники ИИ, не находящиеся в работе, должны сдаваться на спецсклад или храниться в специально оборудованных сейфах на рабочих местах, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Их общее количество в помещении не должно превышать значения, указанного в С-ЭЗ. Защита ИИИ должна обеспечивать мощность дозы, не превышающую значения допустимых уровней, указанных в табл. 3.2 для рабочих мест персонала групп А и Б соответственно. Сейфы для хранения ИИИ на рабочих местах должны исполнителями после окончания работ с ИИИ опечатываться (личной печатью или наклейкой с личной подписью и датой).

  - Устройство (в т.ч. сейфы для хранения), в которое помещен радионуклидный источник излучения, должно быть устойчивым к механическим, химическим, температурным и другим воздействиям. На устройстве при этом размещается знак радиационной опасности.

  - В нерабочем положении радионуклидные источники излучения должны находиться в защитных устройствах (контейнерах, сейфах), а установки, генерирующие ионизирующее излучение, должны быть обесточены.

  - Для извлечения радионуклидного ИИИ из контейнера следует пользоваться дистанционным инструментом. При работе с источником, извлеченным из защитного контейнера, должны применяться манипуляторы и, при необходимости, защитные экраны, а при работе с источником излучения, создающим мощность дозы более 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч) на расстоянии 1 м, — специальные защитные устройства (боксы, шкафы и др.) с дистанционным управлением.

  - Мощность дозы излучения от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических и других установок, действие которых основано на использовании радионуклидных источников излучения, не должна превышать 20 мкЗв/ч (2 мбэр/ч) на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с источником.

  - Для радиоизотопных приборов, предназначенных для использования в производственных условиях, мощность дозы излучения у поверхности блока с источником излучения не должна превышать 100 мкЗв/ч (10 мбэр/ч), а на расстоянии 1 м от нее — 3 мкЗв/ч (0.3 мбэр/ч).

  - Мощность дозы излучения от устройств, при работе которых возникает сопутствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч (0.1 мбэр/ч) на расстоянии 0,1 м от любой поверхности.

  - Не предъявляются специальные требования к помещениям при использовании установок, от которых мощность дозы излучения источников (как в рабочем положении, так и в положении хранения источников) не превышает 1,0 мкЗв/ч (0.1 мбэр/ч) на расстоянии 1 м от доступных частей поверхности установки.

  - При использовании вне помещений или в общих производственных помещениях источников ИИ должен быть исключен доступ посторонних лиц к источникам и обеспечена их сохранность. При этом следует (в целях РБ):

- направлять излучение в сторону земли или туда, где отсутствуют люди;

- удалять источники излучения от обслуживающего персонала и других лиц на возможно большее расстояние;

- ограничивать время пребывания людей вблизи источников излучения;

- вывешивать знак радиационной опасности и предупредительные плакаты, которые должны быть отчетливо видны с расстояния не менее 3 м.

  - При работе с радионуклидными ИИИ может иметь место воздействие ионизирующего излучения на организм человека. Оно может быть вызвано при нормальных условиях — внешним (общим или локальным) облучением, а при аварийном нарушении целостности оболочки ИИИ — ещё и следующими факторами:

- вдыханием радиоактивных веществ в виде газов и пыли;

- поступлением радиоактивных веществ с загрязненных рук;

- загрязнением поверхности тела радиоактивными веществами.

  - Основным требованием при организации безопасной работы с закрытыми радионуклидными ИИИ является защита от внешнего облучения и обеспечение целостности и сохранности источника.

  - Исполнителю и лицу, разрешающему выдачу источника, необходимо при выборе радионуклидных ИИИ и организации работы с ними с целью снижения облучаемости и масштаба возможной радиационной аварии:

- пользоваться ИИИ наименьшей активности, возможной для данной работы;

- выбирать ИИИ с наименьшей энергией излучения, возможной для данной работы;

- определять минимальный срок выполнения работы, но не более полугода;

- создавать условия для минимальной длительности пребывания персонала вблизи источника излучения в ходе выполнения работы.

  - Рабочее место должно обеспечено дистанционными приспособлениями (манипуляторы, захваты, пинцеты, штанги и т.п.). Место хранения и рабочее место должны быть оборудованы защитными контейнерами и (при необходимости) экранами. Место хранения радионуклидных ИИИ, рабочее место и помещения для работ с источниками должны быть обозначены знаками радиационной опасности.

  - При использовании нейтронных источников с выходом нейтронов более 109 н/с, а также гамма источников свыше 1011 Бк необходимо организовывать непрерывный радиационный контроль с сигнализацией. Выдача таких источников и работа с ними возможна по специальной программе, согласованной с ЦГСЭН-174 и утверждённой главным инженером ИФВЭ.

  - Ответственный исполнитель, получивший радионуклидный закрытый ИИИ и/или радиоизотопный прибор, несет полную ответственность за его целостность и сохранность, а также за обеспечение мер безопасности при работе. При работе с ИИИ исполнитель обязан вести рабочие записи, позволяющие восстановить по ним место, время, характер работы и участников работы.

  - Ответственному исполнителю работ запрещается передавать или передоверять источник излучения другим лицам, оставлять ИИИ под надзором других лиц либо без надзора, а также хранить и проводить работы с применением радионуклидных ИИИ в местах, не санкционированных С-ЭЗ (санитарным паспортом) или программой работ, предусмотренной п. 12.23.

  - Категорически запрещается вскрывать ампулу источника излучения, помещать источник в жидкие среды, охлаждать или нагревать его, подвергать механическим воздействиям, прикасаться к активному слою, брать источник руками.

  - При перерывах в работе и по окончании рабочего дня источник излучения ответственный исполнитель должен поместить в защитный сейф (или специальное место для хранения), определённый С-ЭЗ (санитарным паспортом), закрыть на замок и опечатать. Ключи от сейфа ответственный исполнитель хранит при себе и не имеет право передавать их другим лицам. Оставлять источник излучения вне сейфа или специально отведенного места хранения запрещается.

  - По завершению работ с ИИИ, указанных в требовании на выдачу источника, истечении срока, указанного в требовании, перед увольнением, а также перед любым планируемым отсутствием на работе более месяца (командировки, отпуска, лечение и т.п.) или перерывами в работе института (в т.ч. на майские, ноябрьские и новогодние праздничные дни) ответственный исполнитель обязан сдать источник на спецсклад.

  - Порядок действий в случае радиационных аварий при работе с ИИИ (разгерметизация оболочки ампулы, утеря источника и др.) регламентируется Инструкцией по предупреждению радиационных аварий (РА) и ликвидации их последствий с перечнем потенциальных РА и мероприятиями по защите работников и населения от РА, а также Инструкцией по РБ при проведении работ с применением закрытых радионуклидных ИИИ в ИФВЭ.

  - При организации и выполнении работ с закрытыми радионуклидными ИИИ ответственность несут:

    - Администрация подразделения — за необходимость работы, квалификацию и соответствующий инструктаж персонала, обеспеченность помещения и места работы необходимыми техническими средствами для сохранности ИИИ и защиты от излучения, наличие и соответствие инструкций по РБ проводимым с ИИИ работам, контроль своевременной сдачи ИИИ в установленных случаях.

    - Руководитель подразделения — за проверку сдачи ИИИ при оформлении документов на отпуск и командировки на срок более месяца и предоставления в ОК и ОМС (при оформлении выездов за границу) справок, подтверждающих сдачу сотрудниками числящихся за ними источников и радиоизотопных приборов.

    - Ответственный руководитель работ (непосредственный начальник исполнителя работ) — за необходимость работы, определение минимально возможного срока её выполнения, безопасную организацию её выполнения, за контроль выполнения исполнителем требований правил и норм РБ по использованию ИИИ и обеспечению его сохранности, контроль своевременной сдачи ИИИ в установленных случаях.

    - Ответственный исполнитель работ — за соблюдение требований норм, правил, инструкций, ведение и сохранность рабочих записей по работе с ИИИ, сохранность ИИИ и недопущение к нему других лиц, опечатывание сейфов с источниками и своевременную сдачу ИИИ в установленных случаях.

    - Ответственный хранитель источников — за выдачу источников в соответствии с требованием на выдачу; проверку наличия источников при выдаче и сдаче; выбор контейнера с защитными свойствами, соответствующими выдаваемому источнику согласно требованиям РБ; контроль исполнения срока сдачи источника, указанного в требовании; организацию комиссионного контроля на рабочих местах исполнителей, имеющих выданные источники.

    - Персонал службы РБ и РК — за качественное проведение дозиметрических измерений и контроль достаточности мер радиационной безопасности при работе с ИИИ.

  - Виновные в несоблюдении требований норм, правил и инструкций по РБ при работе с закрытыми радионуклидными ИИИ и аварии с ИИИ привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной или другой ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.