4.Измерения на пучке. 
Измерение характеристик настоящего  электромагнитного калориметра (Е0) проводились на пучке положительных заряженных частиц с энергией 5.0±0.2ГэВ в конечной части установки ОКА ускорителя У-70 ИФВЭ. Размер пучка задавался сцинтилляционным счетчиком 4х4см2, установленным перед калориметром (рис.1). 
Примерный состав используемого пучка: адроны (h) – 80%, позитроны (e+)– 15-17%, мюоны (m)– 3-5%. 
Частицы с минимальной ионизацией (MIP) и непровзаимодействующие адроны – использовались для выравнивания сигналов от отдельных групп калориметра. Для дополнительной идентификации MIP после Е0 калориметра был установлен модуль электромагнитного калориметра (GEPARD) с подобной сэмплинг структурой но на ФЭУ-84 /10/ и спектосмещающим световодом из 
оргстекла (d=1мм), поверхностно окрашенным кумарином  К7 /11/. В модуле использовался сцинтиллятор (75х73х5 мм3 !- поправить на рисунке 5 ) такой же , как в Е0, но по два на слой.
 Результат выделения (селекции) MIP двумя калориметрами показан на рис.5.
	[image: image1.wmf]
	a)

	[image: image2.png]7000

6000

N, stat.

5000

4000

3000

200!

100!

*2 / ndf 142.9/4

T T T T T T

Constant 7086+ 53.9
Mean 0.2136 + 0.0005
Sigma 0.08089 + 0.00046

IR"*‘—-\

06 038 1 12 14

E, GeV





	b)


Рис.5: Калориметр  “GEPARD”: a) – констркукция модуля, 
b) -спектр энерговыделения калориметра от частиц пучка, красным показано совпадение  Е0  с “GEPARD”  – селекция MIP .
[image: image3.png][437_MIP_1 437_MIP_2
eres wom1| B [
Mean 3354  fa Mean 2638
s 2a| B sz
2o
20 40 60 80 100 120 7720 40 60 8D 100 120
ADC_1, channels ADC_2, channels
437_MIP_3 437_MIP_4
s o] 8] prm—
Mean  2796|  ieof Mean 275
8140}
wso] g s 192
2
20 40 60 80 100 120 720 40 60 80 100 120

ADC_3, channels

ADC_4, channels




Рис.6. Спектры от MIP в отдельных (1,2,3,4) группах  Е0.

Коэффициенты выравнивания находились из условия получения равных средних значений по усредненным спектрам из рис.6. На первых двух группах не наблюдается выделенного пика от  MIP из-за заниженного напряжения смещения на диодах, что увеличивает неточность в процедуре выравнивания сигналов отдельных групп. 

[image: image4.png]N, stat.
a

10

N, stat.

o

10

Byt
Eo

=10

107

10

1
05 115 2 25 3 35 4 45 5 05115225335445
E 1,GeV eV

=

w

=

10*

02 04 06 08 1

0.1 0.2 03 04 05 06 0.7 08
E_4,GeV




Рис.7. Энергетические спектры пучка (e+ ? ) в группах 1,2,3,4 после введения коэффициентов выравнивания сигналов от MIP и перехода в шкалу энергии.

Черная линия – исходные данные, синяя – после вычитания фона,

Красная – после режекции мюонов и адронов по c2.

Энергетические спектры от всех частиц пучка в отдельных группах Е0 после введения коэффициентов выравнивания приведены на рис.7.
В группах 1,3,4 видны ограничения диапазона за счет шкалы ADC. Наблюдаются также «всплески» сигналов на спектрах для групп 1,3,4 в области 0.8, 0.4 и 0.35 ГэВ соответственно (черная гистограмма из рис.7). Анализ корреляционных плотов в энерговыделении групп показывает фоновую природу этих сигналов. Они, по-видимому, вызваны регистрацией первичных позитронов, перерассеяных веществом на  их пути вдоль протяженного канала. Используя  наличие корреляции фона в отдельных группах удалось сделать его режекцию. После режекции (потеря статистики ~15%) спектры показаны на рис.7 (синияя гистограмма).
[image: image5.png]%2/ ndf
Constant
Mean
Sigma

253.9/57
348.6+4.5
5.119+ 0.007
0.6477 + 0.0066

0 12 3 4 5 6 7 8

9 10
E, GeV





Рис.8. Суммарное энерговыделение в Е0 для  e+ в пучке с  Е=5.0±0.2ГэВ.
Черная линия – исходные данные, синяя – после вычитания фона.
Синяя сплошная линия – фит функцией Гауса.

sE/<E> = 14.6%,  где sE – сигма, а  <E> - среднее из фита.
На рис.8. показан энергетический спектр от Е0   (как целого)  для всех частиц пучка с импульсом 5ГэВ/с. Энергетическая калибровка при этом была выбрана из условия нахождения максимума энерговыделения от позитронов вблизи значения 5ГэВ.

Величина sE/E = 14.6% для позитронов в  используемом пучке получена фитированием Гауссом части спектра в диапазоне от 3 до 6 ГэВ (сплошная кривая на рис.8).
5.Обработка данных и МК-моделирование.

Произведенное моделирование энерговыделений в отдельных группах Е0 для h, m, e+ показывает существенное различие распределений средних значений по глубине Е0 (продольных профилей энерговыделений) в зависимости от типа частиц (рис.9.). Это свойство продольно-секционированного калориметра  используется для идентификации сорта частиц. При этом анализируется распределение ( 2  для отклонений измеренного в данном событии профиля от среднего гипотетического. По определению величина  ( 2 – это квадрат отклонения наблюдаемых от предсказанных значений, нормированных на соответствующие среднеквадратичные погрешности (RMS). 
[image: image6.png]positron

Ee, GeV





Рис.9. Расчетные энерговыделения по глубине Е0 для: h–зелн.,m-черн., e+- красн. 
Полученные распределения ( 2 для используемого пучка, с указанным выше составом (h, m, e+ ),  в  предположении (при гипотезе) чистого пучка  (с соответствующим продольным профилем)  состоящего соответственно из 

e+ , m  и h  показаны на рисунках 10,a,b,c красными линиями. 
[image: image7.png]N, statistics

N, statistics

N, statistics

0

0

) 0
hi2, positron

b)

0
hi2, muon
c)





Рис.10. Распределение  ( 2  для: a) – e+, b) – m,  c) – h. 
Заштрихованные зоны на рис.10,a  показавают  остаток событий e+ после применения режекции:  желтый - c2 <6.5 (m) и c2 <3.0 (h),  синий - c2 <3.5 ( e+).

На рис 10,b рспределения по c2 приведены с гипотезой, что ето мюон. Желтый диапазон для  c2 <6.5 подлежит режекции. Вблизи c2 ~1  выдно расстояние между красной и черной линиями – ето режекция m за счет GEPARD. 
Вблизи c2 ~2  виднен максимум, который можно интерпретировать, как сигнал ~2хMIP от частиц, прошедших без ядерного взаимодейтвия в Е0.

На рис.11 показаны спектры энерговаделения этих частиц.

	[image: image8.png]437_MO0_12

200

500

Entries 33437
Mean 299.8
RMS 230.3

%2/ ndf 19.93 /23
Constant 931.6 +£9.3
Mean 202+1.8
Sigma 135+ 3.6

1000

1500 2000
E, MeV





	[image: image9.png]N, statistics

50

20

10

500

1000

437 _MO0_12
Entries 49058
Mean 499.9
RMS 221.3
x?/ ndf 48.92 /52
Constant 27.48+1.26
Mean 542.9+5.9
Sigma 152.6+ 7.2

1500

2000
E, MeV






	c2 <1.5 для m
	c2 =2-2.5 m


Рис.11. Распределения энерговыделения в Е0 для различных диапазонов по c2  от   m.
На рис 10,b рспределения по c2 приведены с гипотезой, что это адрон.
Бордовый цвет – ето события с c2 <3 -  подлежат режекции, как адроны . Расстояние между красной и черной линиями вблизи c2 =1-2 соответствует событиям из GEPARD, отброшеный ранее.

[image: image10.png]2= 2]
i 7
5 5
E W
Z ) Z 20|
00.5 115 22533544.5 u[) 05 115 2 25 3 35 4 45 5
eV E_2,GeV
2] 2
3 T
B 2
z o
= 2=

0 02040608 1 1.21.41.618 2
E 3,GeV

0 0.10.20.3 0.4 050.6 0.7 0.80.9 1
E 4,GeV





Рис.12. Энергетические спектры e+  в отдельных группах Е0 после режекции  m  и h по  c2 , МК – заштрихованная зона. 
Таким образом, произведенная режекция для  e+ по  c2  позволяет  выделить  позитрон без ущерба для его статистики. 

После режекции спектры сигналов в 4-х частях калориметра показаны на рис.12. Заштрихованная зона соответствует Монте-Карло расчетам с применением условий, учитывающих ограничение диапазонов зарядовых кодировщиков.  
Сооответствующее распределение энерговыделения по глубине калориметра (каскадная кривая) показано на рис.13.

[image: image11.png]437_cascad

N group




Рис.13. Распределение среднего энерговыделения по группам в Е0 (каскадная кривая) после режекции m,h по ( 2. Красная линия – Монте-Карло расчет.

[image: image12.png]437_E0 5

7

Entries 13960
Mean 5111
RMS 0.6218
¥2/ ndf 140.6 /57

Constant  447.2+4.8
Mean  5.107 £ 0.006
Sigma  0.616 + 0.004

8 9 10
E, GeV




Рис.14. Энергетический спектр сигналов  от e+   (Е=5ГэВ) после режекции m,h по ( 2. Черная и красная гистограммы  - спектры до и после режекции, голубая линия – фит Гауссом  спектра от e+ .

Полный спектр  энерговыделений в Е0 приведен на рис.14. Из параметров фитирование области спектра от 3 до 6 ГэВ функцией Гауса  получено энергетическое разрешение. Его величина:

sE/<E> = 12.2%,  где sE – сигма, а  <E> - среднее из фита.
Разрешение для позитронов   sE/E = 12.2% включает разброс энергии пучка порядка 4%, поперечные флуктуации ливня из-за размеров пучка частиц, сравнимым с размером модуля Е0.

Наличие фона в пучке, вызванного  рассеянием  позитронов веществом на  их пути вдоль протяженного  канала, проявляется особенно  заметно (хорошо) на  спектрах в отдельных группах. На рис.11 видны выбросы в гистограммах Е0_1 и Е0_3 на энергии 0.8 и 0.6 ГэВ соответственно. В группе Е0_2, где наблюдается максимальное энерговыделение, пик фона почти совпадает с максимумом спектра. Для группы Е0_3 в  «хвосте» спектра наблюдается  переполнение диапазона зарядового кодировщика. На суммарном энерговыделении (рис.12) сигнал от фона  (около 4 ГэВ) интегрируется и проявляется слабо. Применение режекция для фоновых частиц по ( 2  с гипотезой, что это позитроны, но со средней энергией около 3.8 ГэВ. При этом не наблюдается существенногo улучшения разрешения калориметра, но падает его эффективность.

В Монте-Карло учитывались эффекты ограничения шкалы кодировщика по отдельным группам калориметра и дисперия импульса частиц ~6%.
[image: image13.png]500

monte_EO0_5

Entries 66383
Mean 5024
RMS 0.6685
¥2/ ndf 62.17/35

Constant 2428+13.4
Mean 5.114+0.003
Sigma  0.5088 + 0.0026

8

9 10
E, GeV





Рис.15. Энергетический спектр сигналов  от e+   (Е=5ГэВ) , полученный расчетным путем по МК. 
Разрешение из МК для позитронов   sE/E ~10% получено фитированием Гауссом спектра  от позитронов после режекции мюонов и адронов.

6. Корреляционный анализ.
Для понимания характера развития электромагнитного ливня в калоиметре произведен анализ корреляционных плотов.  Поскольку калориметер имеет продольное деление на 4 группы,  то возможно построить 6 независимых комбинаций из соответствующих сигналов (рис.16). 
[image: image14.png]4 §
%05 115225335 %05 115225335 %05115225335

E 1, GeV E_1,GeV E_1,GeV
83.5 33.5 83.5
3 59 59
w2 5| w2 5 w2 5|
2| 2| 2|
15 1.5] 1.5
1 1 1
- UWIE
I‘1!‘1.511.522.533.5 05115225335 I‘1!‘1.511.522.533.5

E 2, GeV E 2, GeV E_3,GeV




Рис.16. Корреляционные плоты энерговыделений в отдельных группах.

Из рис.16 видны все процессы происходящие внутри отдельных частей калориметра. Видны обрезания диапазонов за счет границы ADC, а также частичное попадание фоновых частиц.

Корреляционные матрицы построены для частиц, выделенные из условий, удовлетворяющих  критериям отбора по c2 из распределений  экспериметальных и рассчетных приведены в таблицах 1,2,3. Характерное наличие положительной корреляции, близкой к 1 для мюонов и адронов. Для позитронов характер корреляции носит знакопеременны характер.
Для группы 4 величина корреляционного коэфициента слабо зависит от типа частицы. Это говорит о слабом ее влиянии на разделения типа частиц.

	Корреляционная матрица для позитронов

	Experiment
	Monte-Carlo

	1

-0.136

-0.276

-0.025

1

0.186

0.046

1

0.463

1


	1

-0.155   

-0.366
-0.208
1

0.183
-0.054
1

0.330
1




	Корреляционная матрица для адронов

	Experiment
	Monte-Carlo

	1

0.614

0.326   

0.089

1

0.558   

0.166

1

0.469

1


	1

0.222
-0.079
-0.152
1

0.201
-0.099
1

0.223
1




	Корреляционная матрица для мюонов

	Experiment
	Monte-Carlo

	1

0.430
0.239
0.144
1

0.392
0.177
1

0.432
1


	1

0.246
0.113
0.076
1

0.285   

0.108
1

0.316
1




Литература.

1. http://prompolimer.ru/psm115.htm
2. http://omlc.ogi.edu/spectra/PhotochemCAD/html/p-terphenyl.html
3. http://omlc.ogi.edu/spectra/PhotochemCAD/html/POPOP.html
4. http://www.detectors.saint-gobain.com/Data/Element/Product/product.asp?ele_ch_id=P0000000000000001909
5. http://www.photonique.ch/DataSheets/SSPM_0611B1MM_TO18.pdf
6. http://sunhe.jinr.ru/struct/neeo/apd/Publications/talk-Beaune-05.pdf
7. G.Bondarenko, P.Buhan, B.Doloshein, at al., NIM A442(2000) 187-192.

8. G.Bondarebko et al., Nuclear Phys. B(Proc.Suppl.) 61B (1998) 347.

9. http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD8001,00.html
10. http://www.fnal.gov/projects/ckm/jlab/2249a-spec.htm
11. gepard - данные по е/мю для электромагн.

12. прокошкин ррррррррррр

13. гепард

	Experiment
	Monte-Carlo

	[image: image15.png]100

7

¥21 ndt 89.65/57
Constant  351.9+4.4
Mean  5.156 % 0.006
Sigma  0.5891 + 0.0049

8 9 10
E, GeV





	[image: image16.png]500

monte_EO0_5

Entries 66383
Mean 5024
RMS 0.6685
¥2/ ndf 62.17/35

Constant 2428+13.4
Mean 5.114+0.003
Sigma  0.5088 + 0.0026

8

9 10
E, GeV







	Experiment
	Monte-Carlo

	[image: image17.png]4 §
%05 115225335 %05 115225335 %05115225335

E 1, GeV E_1,GeV E_1,GeV
83.5 33.5 83.5
3 59 59
w2 5| w2 5 w2 5|
2| 2| 2|
15 1.5] 1.5
1 1 1
- UWIE
I‘1!‘1.511.522.533.5 05115225335 I‘1!‘1.511.522.533.5

E 2, GeV E 2, GeV E_3,GeV




	[image: image18.png]%05 115225335

%05115225335

%o5115225335

E 1, GeV E_1,GeV E_1,GeV
33.5 @3.5] 33.5
3 59 59
w2 5| w2 5 w2 5|
2| 2| 2|
15 1.5] 1.5
1 1 1
0.5 0.5] 0.5F

|

%o5115225335
E 2, GeV

05115225335
E_2, GeV

%o5115225335
E_3,GeV






	Experiment
	Monte-Carlo

	[image: image19.png]N, statistics

N, statistics

N, statistics

0

0

hi2_all_m





	


	Experiment
	Monte-Carlo

	[image: image20.png]Ics

s;ati i

3

N

600

400

200

¥21 ndt 89.65/57
Constant  351.9+4.4
Mean  5.156 % 0.006
Sigma  0.5891 + 0.0049

8 9 10
E, GeV





	[image: image21.png]ics
3

a

A
on

. N, statist
/

-
o

T T

monte_EO0_5

Entries 69259
Mean 482
RMS 0.7306
I ¥2/ ndf 1708/ 41

Constant 1979+ 10.9
Mean 4.925+0.004
Sigma  0.6812+ 0.0042

2 3 4 5 6 7 8 9 10
E, GeV






	Experiment
	Monte-Carlo

	[image: image22.png]o
o 'SE
'_EB
7|
6| 6|
5 5
4 4
3 3k
2| 2|
1 1
5723456780910 970.20.40.60.8 11.21.41.61.8 2
E, GeV E, GeV
.:1‘ 510y
9F Do
Sat Qg
7F S|
53 < o
5F 5N
af 4
3F 3
2| 2|
R i 1 5
5723456780910 DT 2345678910

E, GeV

E, GeV




	[image: image23.png]DT 23T T 5678910

5 1723456780910

E, GeV

E, GeV

N>
0
M.G
-
<
=
N
-
-
<
o
©
o
. b
" S
E N
b =
PRI STV |
2B R RE IS FRNTR SBB NG I TN
TUonw gy “punoibyoeq ziy
)
->
o8
0 L’
~
©
]
<
&)
o~
-
BB LRt of

&
woaospe 2y






PAGE  
1

